## Uitleg_van_document
Beste Lezer, / In deze bijlage vindt u de complete productlijst van de pilot horizonscan MedTech diabeteszorg. Deze lijst is verzameld middels openbare bronnen (o.a. wetenschappelijke studies, nieuwswebsites, fabrikantwebsites) en via een uitvraag bij fabrikanten. / Onderin uw beeld ziet u verschillende tabbladen staan, deze tabbladen wijzen u naar de verschillende productcategorieën. / De productcategorieën : / 1. Glucosemonitoringsystemen / 2. Insulinepompen / 3. Algoritmische software / 4. Smartpennen / 5. Geintregreerde insulinesystemen / Algemene disclaimer / Deze Horizonscan beoogt partijen te ondersteunen bij het identificeren van en anticiperen op medische technologie. De Horizonscan geeft geen informatie over de veiligheid en kwaliteit van de hierin genoemde medische technologie. Dit overzicht betreft een momentopname, inschattingen van patiëntvolumes en marktintroductie zijn vaak onzeker. De compleetheid en juistheid van de informatie in dit overzicht kan niet worden gegarandeerd. Er kunnen aan dit overzicht geen rechten worden ontleend. / Mochten u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u mailen naar horizonscanmedtech@zinl.nl
					Lijst met afkortingen: / BG=BloedGlucose / CGM= Continuous Glucose Monitor / FGM=Flash Glucose Monitor / FDA= Food and Drug Administration / ICR=Insulin-to-Carbohydrate Ratio / ISF=Insulin-Sensitivity Factor / MPC= Model Predictive Control / MARD=Mean Absolute Relative Difference / MDD= Medical Device Directive / MDI= Multi-Daily Injection / MDR= Medical Device Regulation / NFC= Near Field Communication / PID=Proportional Integral Derivative / PLGS=Predictive Low Glucose Suspend / TDD=Total Daily Dosing / T1D=Type 1 Diabetes / T2D= Type 2 Diabetes / Target-MPC= Model voorspellende controle gericht op één ingestelde referentiewaarde / Zone-MPC= Model voorspellende controle gericht op een ingesteld referentiebereik

## 1__Glucose_monitor
Blok	Velden	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Product 5	Product 6	Product 7
Product algemeen	Productnaam	Dexcom G7	Freestyle Libre 3 (FSL 3)	Guardian 4 sensor	Eversense XL 180	CT-10	Nano CGM	Synergy sensor
	Fabrikant	Dexcom	Abbott	Medtronic	Sensonic	PocTech	Medtrum	Medtronic
	Land van herkomst	Verenigde Staten	Verenigde Staten	Verenigde Staten	Verenigde Staten	China	Duitsland	Verenigde Staten
	Interoperabiliteit	Ja	Ja	Alleen medtronic pompen/pennen momenteel.	Ja	Ja	Met A8 Nano insulinpomp van Medtrum	Alleen medtronic pompen/pennen momenteel.
	Verbindingstype	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Sensorduur	Tot 10 dagen	Tot 14 dagen	Tot 7 dagen	Tot 180 dagen	Tot 10 dagen	Tot 14 dagen	Onbekend
	Monitoring	Iedere 5 minuten of korter	Elke minuut	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 3 minuten	Iedere 2 minuten	Iedere 5 minuten
	Structurele kalibratie	Niet nodig	Niet nodig, kalibratie per sensor in de fabriek	Niet nodig	Dagelijkse kalibratie (1x p/d)	Dagelijkse kalibratie (1x p/d)	Geen kalibratie noodzakelijk	Niet nodig
	Zender integratie	All-in-one	All-in-one	Separate transmitter, Guardian connect	Sensor onder de huid, transmitter op de huid	All-in-one	All-in-one	All-in-one
	Grootte	60% kleiner dan de G6-model	Dikte: 3 mm, diameter: 38mm (twee US pennies)					50% kleiner dan guardian sensor 3
Databeheer	Compatibele software	Dexcom Clarity	LibreView	Carelink Connect & Minimed Mobile App		PocTech software	Medtrum EasySense	Carelink Connect & Minimed Mobile App
	Wordt data via een cloud opgeslagen	Dexcom Cloud	LibreView	Carelink Connect			Medtrum EasySense	Carelink Connect
	Hoe kan de gebruiker zelf zijn haar data inzien	Dexcom G7 App	Freestyle libre link app	MiniMed Mobile app	Eversense XL CGM app	PocTech CGM app en/of PocTech software voor windows/iOS	Medtrum EasySense	MiniMed Mobile app
	Hoe kan de data met de klinici gedeeld worden	Via Dexcom G7 app	Freestyle libre link app & LibreView	Carelink Connect app	Eversense XL CGM app	Beterdichtbij, Siilo	Medtrum EasySense	Carelink Connect app
	Wie heeft het intellectueel eigendom van de gegenereerde data?	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Aanvullende informatie	Aanvullende product informatie/opmerkingen				Geimplanteerde sensor. Sensor moet worden aangebracht door behandelend arts		Instelbare alarmen en meldingen voor hypo/hyperglykemie. Mogelijkheden om te connecten met Apple smart watch
Registratie	Regelgevende status EU	CE-markering in aanvraag	CE-markering verkregen in 2019	CE-markering verkregen in mei 2021	CE-markering in aanvraag	CE-markering verkregen	CE-markering verkregen	Nee
	Regelgevende status VS	In voorbereiding	Onbekend	Onbekend	In aanvraag bij de FDA	Onbekend	Onbekend	Nee
	Registratie route	IVDR	IVDR	IVDR	IVDR	IVDR	IVDR	IVDR
	Classificering	Klasse C	Klasse C	Klasse C	Klasse D	Klasse C	Klasse C	Klasse C
	Ontwikkelingsstatus	Veiligheid en effectiviteitsstudies afgerond	Veiligheid en effectiviteitsstudies afgerond	Onbekend	Veiligheid en effectiviteitsstudies afgerond	Onbekend	Onbekend	Start met klinische veiligheidsstudies
	Klinische studies	Dexcom heeft data gedeeld via eigen site. Geen openbare studie bekend	NCT04464772	Onbekend	NCT03808376	Niet gepubliceerde klinische studies	Onbekend	Nog geen studies bekend
	Verwachte marktlancering (NL)	Onbekend	Onbekend	Intentie om in Q2 van 2022 te lanceren in Europa	Onbekend	Nog geen informatie over lancering in NL bekend	Onbekend, soft launch in de UK	Onbekend
	Lopende onderzoeken voor indicatie-uitbreiding	CGM-leverancier doet onderzoek bij T2D	CGM-leverancier doet onderzoek bij kinderen	Kinderen (NCT04249102),	Nog niet onderzocht bij zwangere en kinderen	Nog niet onderzocht bij zwangere en kinderen	Onbekend	Nog niet van toepassing
	Aanvullende informatie/opmerkingen	Bronnen: Dexcom Looks to the Future of Continuous Glucose Monitoring | DexCom, Inc. (gcs-web.com)	FreeStyle Libre 3: World's Smallest Sensor | Newsroom (abbott.com)		Toegelaten sensorduur van huidige Eversense XL verschilt t.o.v. de VS. 90 dagen goedkeuring in de VS in vergelijking met 180 dagen in de EU.	https://www.gdmedical.nl/product/ct10-glucose-sensor-system/	https://www.medtrum.nl/index.html	Intentie om in 2022/2023 op de markt te komen met dit product , geen specifieke uitspraken gedaan over Europa
Therapeutische waarde	Primair indicatiegebied	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes
	Wat is de huidige zorgvorm voor de indicatiegroep	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)	Flash Glucose monitor (volwassenen) en/of Continuous glucose monitor (kinderen)
	Levenscyclus product	1 0 dagen	Onbekend	1 jaar (transmitter), 7 dagen (sensor)	Tot 180 dagen (sensor) 1 jaar (transmitter)	2 jaar (transmitter), 10 dagen (sensor)	14 dagen	Onbekend
	Onderbouwing van therapeutische waarde	MARD-scroe: 8,7%	MARD-score: 9,2% (volwassenen)	MARD: 10,6%	MARD-score: 8,5%	MARD-score: 8,67	Onbekend	Onbekend
	Bronnen	Bron MARD-score: Dexcom Looks to the Future of Continuous Glucose Monitoring | DexCom, Inc. (gcs-web.com)	Bron MARD-score: NCT03820050	Bron MARD-score: ATTD 2021 congres	Bron MARD-score: NCT02647905	Bron MARD-score: https://www.diabettech.com/cgm/yet-another-new-cgm-system-with-a-mard-of-8-67-welcome-the-poctech-ct-100/
Volume indicatiegebied	Patiënt volumes (range)	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau
	Geschatte marktaandeel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt
Gerelateerde kosten	Wat zijn de geassocieerde kosten met deze technologie | Kostenontwikkeling t.o.v. eerdere modellen	Bestuursvoorzitter geeft aan prijsreductie tov Dexcom G6 aan	Bestuursvoorzitter geeft aan dat de kosten gelijk zullen zijn aan die van de FSL2	Onbekend	Onbekend	Vergelijkbaar met de FGM	Onbekend	Onbekend
	Kosten per patiënt per jaar (range)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen	Website Dexcom	Website Abbott	Website Medtronic	Website Ascencia	Werkgroep rondetafel diabetes	Website Medtrum	Website Medtronic
Aanvullende informatie	Aanvullende opmerkingen
Overige informatie	Algemene opmerkingen

## 2__Insulinpompen
Blok	Velden	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Product 5
Product algemeen	Productnaam	T:Sport Patch Pump	Accu Chek Solo	EoPatch	Dana-i	A8 Nano pomp
	Fabrikant	Tandem	Roche diabetics	EoFlow	SOOIL	Medtrum
	Land van herkomst	Verenigde Staten	Verenigde Staten	Zuid-Korea	Zuid-Korea	Duitsland
	Interoperabiliteit	Ja, control IQ, Dexcom G6 (or G7)	Ja (in Diabeloop-HCL)	Ja (in EoPancreas)	Ja (diabeloop dexcom en CAM APS)	Ja (in medtrum loop)
	Verbindingstype	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
	Toedieningsvormen	Patch pomp	Patch pomp	Patch pomp	Conventionele pomp	Patch pomp
	Vervangbare onderdelen	Ja, reservoir	Ja, reservoir	Ja, reservoir	Ja, infusiesets	Ja, reservoir
	Grootte (lbh in mm)	Onbekend	61x38x13	49,5x39x14,5	Onbekend	40,5x31,5x11,5
	Gewicht (in gram)	Onbekend	29 (incl. cartridge)	29,4	62 (incl. batterij)	13,8 (zonder cartridge)
	Aanvullende productinformatie				Smart boluscalculator, alarm-settings
Databeheer	Compatibele software	T:connect, Control IQ	Accu-Chek SmartPix software	Narsha app of Eoflow display	AnyDANA-A (Android phones) & AnyDANA-i (Iphones)	Medtrum EasyPatch app
	Wordt data via een cloud opgeslagen	T:Connect	Accu Chek	Narsha	AnyDANA-A (Android phones) & AnyDANA-i (Iphones)	Medtrum EasyPatch app
	Hoe kan de gebruiker zelf zijn haar data inzien	T: connect app	Accu Chek solo display	Narsha app	AnyDANA-A (Android phones) & AnyDANA-i (Iphones)	Medtrum EasyPatch app
	Hoe kan de data met de klinici gedeeld worden	T: connect app	Geen stand-alone software. In HCL-systeem met bv diabeloop wel.	Narsha	Geen stand-alone functies. Wel in HCL-systeem met diabeloop en CAM APP FX	Medtrum EasyPatch app
	Wie heeft het intellectueel eigendom van de gegenereerde data?	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
Registratie	Regelgevende status EU	Onbekend	CE-markering verkregen in 2018	CE-markering verkregen via MDD in 2021	CE-markering verkregen in april 2020	CE-markering verkregen
	Regelgevende status VS	FDA-goedkeuring in aanvraag	FDA-goedkeuring verkregen in 2009	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Registratieroute	MDR	MDR	MDD	MDR	MDR
	Risicoclassifcering	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b
	Ontwikkelingstatus	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Klinische studies	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Verwachte marktlancering (NL)	Onbekend	Onbekend, oa beschikbaar in belgië	Onbekend	Verwacht begin 2022	Onbekend, gelanceerd in enkele landen
	Aanvullende informatie/opmerkingen	Fabrikant meldt dat klinische studies vertraagd zijn door COVID-pandemie	Originele product is opgekocht door Roche in 2010, 'intented purpose' van het product blijft gelijk. Geen nieuwe CE-aanvraag zover bekend	MDD marktautorisatie is geldig t/m 2024
Therapeutische meerwaarde	Primair inidicatiegebied	Insuline afhankelijke diabetes type 1 en 2	Insuline afhankelijke diabetes type 1 en 2	Insuline afhankelijke diabetes type 1 en 2	Insuline afhankelijke diabetes type 1 en 2	Insuline afhankelijke diabetes type 1 en 2
	Wat is de huidige zorgvorm voor de indicatiegroep	Conventionele insulinepomp	Conventionele insulinepomp	Conventionele insulinepomp	Conventionele insulinepomp	Conventionele insulinepomp
	Levenscyclus product	Onbekend	Onbekend	4 jaar	Onbekend	Onbekend
	Onderbouwing van therapeutische meerwaarde
Volume indicatiegebied	Patiënt volumes (range)	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau
	Geschatte marktaandeel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen
Gerelateerde kosten	Wat zijn de geassocieerde kosten met deze technologie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Kosten per patiënt per jaar (range)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen
Overige informatie	Algemene opmerkingen

## 3__Smartpennen
Blok	Velden	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Product 5	Product 6	Product 7	Product 8	Product 9
Algemeen	Productnaam	Bigfoot Unity	InPen MDI	NovoPen 6	NovoPen Echo Plus	Pendiq 2.0	ESYSTA Pen (2.0)	Ypsomate Smartpilot	InsulClock	Mallya smartcap
	Fabrikant	Bigfoot medical	Medtronic	NovoNordisk	NovoNordisk	Pendiq (Duitsland)	Emperra (Duitsland)	Ypsomed (Zwitserland)	InsulCloud (Spanje)	Biocorp (Frankrijk)
	Type product	Add-on-device	Smartpen	Smartpen	Smartpen	Smartpen	Smartpen	Add-on-device	Add-on-device	Smart sensor
	Interoperabiliteit met andere diabeteshulpmiddelen	Met FSL2 of FSL3	Ja, guardian sensor 3 of 4	Ja, oa met Dexcom	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Add-on-device
	Verbindingstype	Bluetooth	Bluetooth	NFC	NFC	Bluetooth	Bluetooth	NFC (autoinjector), bluetooth (mobiele connectiviteit)	NFC (autoinjector), bluetooth (mobiele connectiviteit)	Bluetooth
	Insuline compatibiliteit	KwikPen, FlexPen, FlexTouch (Novo Nordisk), and SoloStar insulin delivery devices	Humalog, Novorapid, Fiasp	Novorapid, Fiasp, Levemir, Tresiba	Novorapid, Fiasp, Levemir, Tresiba	lispro and aspart rapid-acting insulin	lispro, aspart, and glulisine (Apidra, Sanofi) rapid-acting insulin cartridges	Onbekend	Kwikpen, Flextouch, Flexpen, and SoloStar	Onbekend
	Batterijduur	Onbekend	1 jaar	5 jaar	5 jaar	Herlaadbaar	Herlaadbaar	Onbekend	Onbekend	Sanofi Solostar, Kwikpen, Novo Flexpen
	Aanvullende productinformatie	2 aparte caps: Rapid insulin (white cap) & long acting-insulin (black cap)								Herlaadbaar
Databeheer	Compatibele software	Bigfoot Unity Mobile app	Carelink connect	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Onbekend	ESYSTA Portal	Ypsomed myLife app	Onbekend	Mallya app
	Wordt data via een cloud opgeslagen	Onbekend	Carelink connect	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Via bluetooth	ESYSTA Portal	Ypsomed myLife app	Onbekend	Mallya app
	Hoe kan de gebruiker zelf zijn haar data inzien	Bigfoot Unity Mobile app	InPen app	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Diasend, Freestyle librelink of mysugr	Dialife	ESYSTA App	Ypsomed myLife app	Insulclock app	Mallya app
	Hoe kan de data met de klinici gedeeld worden	Onbekend	Carelink connect	Via derde partij	Via derde partij	Onbekend	ESYSTA Portal	Ypsomed myLife app	Onbekend	Mallya app
	Geheugen	Onbekend	Onbekend	800 injecties	800 injecties	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Boluscalculator	Ja, gebaseerd op CGM-data via Unity app	Ja, gepersonaliseerde boluscalculator	Ja, via derde partij app	Ja, via derde partij app	Nee	Nee	Onbekend	Insulclock app	Onbekend
Registratie	Regelgevende status EU	Onbekend	CE-markering verkregen in mei 2021	CE-markering verkregen in 2019	CE-markering verkregen in 2019	Marktautorisatie verkregen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Marktautorisatie verkregen in 2019
	Regelgevende status VS	Marktautorisatie verkregen in mei 2021	Markautorisatie verkregen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Registratieroute	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR
	Risicoklasse	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II a	Klasse II b
	Ontwikkelingsstatus	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Klinisch veiligheidsonderzoek	Onbekend
	Klinische performance studies	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Verwachte marktlancering (NL)	Onbekend	Q2 van 2022 in Europa, Exacte verwachting NL onbekend. Beschikbaar in de US.	Najaar 2021	Najaar 2021	Beschikbaar in Duitsland	Eerst beschikbaar in Duitsland	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Lopende onderzoeken voor indicatie-uitbreiding	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen		Website Medtronic	Website NovoNordisk	Website NovoNordisk
Therapeutische meerwaarde	Primair indicatiegebied	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2	Diabetes type 1 en 2
	Wat is de huidige zorgvorm voor de indicatiegroep	Insuline of injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen	Insuline en injectiepennen
	Wat is de meerwaarde van de technologie?	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde
	Levenscyclus product	Onbekend	1 jaar	3 jaar	3 jaar	3 jaar	Onbekend	Afhankelijk van pen		2 jaar
	Onderbouwing van therapeutische meerwaarde	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht	Wordt in een later stadium verder uitgezocht
Volume indicatiegebied	Patiënt volumes (range)	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau	Op productcategorieniveau
	Geschatte marktaandeel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen
Gerelateerde kosten	Wat zijn de geassocieerde kosten met deze technologie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Kosten per patiënt per jaar (range)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen
Overige informatie	Algemene opmerkingen

## 4__Algoritmische_software
Blok	Velden	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Product 5	Product 6	Product 7	Product 8
Product algemeen	Productnaam	CAM APS FX	Omnipod personalized MPC	Loop (single hormone)	Loop (dual-hormone)	Inreda AP algorithm	iLet algorithm (single hormone)	iLet algorithm (dual hormone)	Rocket AP, iAP Uva Padova (v3.2)
	Fabrikant	CamDiab	Insulet Incorp.	Tidepool (not-for-profit)	Tidepool (not-for-profit)	Inreda	iLet Bionics	iLet Bionics	University of Virginia
	Land van herkomst fabrikant	United Kingdom	Amerika	Amerika	Amerika	Nederland	Amerika	Amerika	Amerika
	Controllerende techniek	MPC	MPC	MPC	MPC	Onbekend	Onbekend	Onbekend	MPC
	Mono- bihormonaal	Mono	Mono	Mono	Bi-hormonaal	Bi-hormonaal	Mono-hormonaal	Bi-hormonaal	Mono-hormonaal
	Volledig of hybride loop	Hybride	Hybride	Hybride	Hybride	Volledig	Hybride	Volledig	Hybride vs volledig in onderzoek
Connectiviteit	Verwachte geintregreerde pompen	Dana RS, Dana-i	Omnipod (Patch)	Commercieel beschikbare producten (bv. Medtronic 670G, Omnipod, T:slim)	Commercieel beschikbare producten (bv. Medtronic 670G, Omnipod, T:slim)	Inredapomp	T:Slim	T:Slim	Onbekend
	Output insulinepomp	Afhankelijk van insulinepomp	Afhankelijk van insulinepomp	Afhankelijk van insulinepomp	Afhankelijk van insulinepomp (XeriSol glucagon gebruik in trial)	Insuline en glucagon	Rapid-insuline	Dasiglucagon & rapid-insuline	Afhankelijk van geintegreerde pomp
	Verwachte geintregreerde CGM's	Dexcom G6	Dexcom G6	Commercieel beschikbare producten (bv. Dexcom G6, Abbot Freestyle Libre)	Commercieel beschikbare producten (bv. Dexcom G6, Abbot Freestyle Libre)	Inreda CGM	Dexcom G6 or higher	Dexcom G6 or higher	Dexcom G6
	Inputfrequentie vanuit CGM-systeem	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Afhankelijk van CGM	Afhankelijk van CGM	Onbekend	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten
	Sensorduur	10 dagen	10 dagen	Afhankelijk van CGM	Afhankelijk van CGM	Onbekend	10 dagen	10 dagen	10 dagen
	Verbingstype	Bluetooth	Bluetooth & Bluetooth Low Energie	Bluetooth	Bluetooth	Onbekend	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth & Bluetooth Low Energie
Geautomatiseerde calculaties	Type automatische controller	Treat-to-target-MPC	MPC (onbekend)	MPC (onbekend)	MPC (onbekend)	PID	Onbekend	Onbekend	MPC (onbekend)
	Naam automodus	Automode	Automated mode	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Automated mode
	Set-up automodus gebaseerd op	TDD en gewicht	Gebaseerd op TDD	Onbekend	Onbekend	Gebaseerd op gewicht	TDD en gewicht	TDD en gewicht	TDD en gewicht
	Maaltijddetectie	Nee, manueel	Nee	Adaptive learning postprandial hypoglycemia prevnetion algorithm	Adaptive learning postprandial hypoglycemia prevnetion algorithm	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data
	Exercise modus	Ja	Onbekend	Gebaseerd op multi-set aan biomarkers (MET-waarde)	Gebaseerd op multi-set aan biomarkers (MET-waarde)	Bij verhoogde hartslag wordt insuline toediening gereduceerd	Onbekend	Onbekend	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data
	Slaapmodus	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data
	Gepersonaliseerd (adaptive learning)	Ja, overall, overdag, maaltijden	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Nee	Onbekend	Onbekend	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data
Databeheer	Compatibele software	Diasend geautomatiseerde download + CAM APS (Android only)	Horizon platform	Tidepool uploader	Tidepool uploader	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Mogelijk via derde partij
	Wordt data via een cloud opgeslagen	Ja, volledig systeem	Onbekend	Tidepool uploader	Tidepool uploader	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Mogelijk via derde partij
	Hoe kan de gebruiker zelf zijn haar data inzien	Diasend app	Onbekend	Tidepool Mobile	Tidepool Mobile	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Mogelijk via derde partij
	Hoe kan de data met de klinici gedeeld worden	Diasend	Omnipod DASH	Tidepool web	Tidepool web	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Mogelijk via derde partij
	Wie heeft het intellectueel eigendom van de gegenereerde data?	Onbekend	Onbekend	Gebruiker	Gebruiker	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Mogelijk via derde partij
Registratie	Regelgevende status EU	CE-markering verkregen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	CE-markering verkregen via de MDD.	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Regelgevende status VS	Onbekend	In aanvraag	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Registratieroute	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR
	Risicoklasse	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b	Klasse II b
	Klinische studie(s)	NCT02523131	NCT04196140	NCT03424044	NCT03424044	NCT02160275	NCT04200313	NCT03840278	NCT04877730
	Verwachte marktlancering (NL)	Verwacht begin 2022, beschikbaar in VK	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Niet bekend	Onbekend	Markttoetreding afhankelijk insulin only systeem van dezelfde fabrikant	Onbekend
Theapeutische waarde & indicatiegebied	Primair indicatiegebied	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar
	Wat is de huidige zorgvorm voor de indicatiegroep	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar	Niet stand-alone beschikbaar
	Wat is de meerwaarde van de technologie?	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht
	Onderbouwing van therapeutische meerwaarde
Volume indicatiegebied	patiënt volumes (range)	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht
	Geschatte marktaandeel	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht
	Bronnen
Gerelateerde kosten	Wat zijn de geassocieerde kosten met deze technologie	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht	Niet-stand alone onderzocht
	Kosten per patient per jaar	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht	Niet stand-alone onderzocht
	Bronnen
Overige informatie	Algemene opmerkingen

## 5__Geïntegreerde_insulinesystem
Blok	Velden	Product 1	Product 2	Product 3	Product 4	Product 5	Product 6	Product 7	Product 8	Product 9	Product 10
Product algemeen	Productnaam	Inreda AP	Insulin-only iLet Bionic Pancreas	Bihormonal iLet Bionic Pancreas	Cam APS FX Interoperable	EoPancreas	Omnipod 5	A8 Nano System	Tidepool Loop/Oregan Artificial Pancreas	Tidepool Loop/Oregan Artificial Pancreas	MyLife Loop
	Fabrikant	Inreda	Beta Bionics	Beta Bionics	CamDiab	EoFlow	Insulet Incorp.	Medtrum	Tidepool (not-for-profit)	Tidepool (not-for-profit)	Ypsomed
	Land van herkomst fabrikant	Nederland	Verenigde Staten	Amerika	Verenigd Koninkrijk	Zuid-Korea	Verenigde Staten	Duitsland	Verenigde Staten	Verenigde Staten	Zwitserland
	Type product	Bi-hormonale closed loop	Mono-hormonale closed loop	Bihormonale closed loop	Mono-hormonale closed loop	Mono-hormonale closed loop	NCT04196140	Mono-hormonale closed loop	Mono-hormonale closed loop	Bihormonale closed loop	Mono-hormonale closed loop
	Hoofdindicatie	Volwassenen met T1D	Volwassenen met T1D	Volwassenen met T1D	Volwassenen en kinderen vanaf 2 jaar met T1D	Volwassenen met T1D	Volwassenen en jongeren met T1D	Onbekend	Volwassenen met T1D	Volwassenen met T1D	Volwassenen met T1D
Connectiviteit	Geintregreerde pompen	Inredapomp	T:slim	T:slim	Dana RS, Dana-i	EoPatch	Omnipod (Patch)	Medtrum A8	Commercieel beschikbare producten (bv. Medtronic 670G, Omnipod, T:slim)	Commercieel beschikbare producten (bv. Medtronic 670G, Omnipod, T:slim)	Ypsopomp
	Insuline compatibiliteit	Insuline en glucagon	lispro (Eli-lily) of aspart (Novo nordisk)	lispro (Eli-lily) of aspart (Novo nordisk) & dasiglucagon	Snel en ultrasnel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Afhankelijk van insulinepomp	Afhankelijk van insulinepomp	Snel
	Geintregreerde CGM's	Inreda CGM	Dexcom G6	Dexcom G6	Dexcom G6	CT-100B (PocTech)	Dexcom G6	Medtrum Nano CGM	Commercieel beschikbare producten (bv. Dexcom G6, Abbot Freestyle Libre)	Commercieel beschikbare producten (bv. Dexcom G6, Abbot Freestyle Libre)	Dexcom G6
	Input CGM-systeem	Onbekend	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 5 minuten	Iedere 2 minuten	Afhankelijk van CGM	Afhankelijk van CGM	Iedere 5 minuten
	Sensorduur	Onbekend	10 dagen	10 dagen	10 dagen	Onbekend	10 dagen	Tot 14 dagen	Afhankelijk van CGM	Afhankelijk van CGM	10 dagen
	Verbingstype	Onbekend	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth	Bluetooth
Geautomatiseerde calculaties	Type automatische controller	PID	Onbekend	Onbekend	Treat-to-target-MPC	Zone-MPC	MPC	PID	MPC	MPC	Onbekend
	Productnaam automatische controller	Onbekend	iLet algorithm	iLet algorithm	CAM APS	inControl AP	Omnipod personalized MPC	APGO' algorithm	Loop	Loop	MyLife Loop
	Eigenaar automatische controller	Inreda	iLet Bionics	iLet Bionics	Cambridge University	TypeZero Technologies (Dexcom)	Mode AGC	Medtrum	Tidepool, gebaseerd op open-source gegevens	Tidepool, gebaseerd op open-source gegevens	Ypsomed
	Geautomatiseerde bolus	Gebaseerd op gewicht	TDD en gewicht	TDD en gewicht	TDD en gewicht	TDD	Gebaseerd op TDD	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Gepersonaliseerd (adaptive learning)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Ja, overall, overdag, maaltijden	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Nee	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Ja, BG voorspelling op basis van persoonlijke data	Onbekend
Databeheer	Compatibele software	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Diasend geautomatiseerde download	EoCloud	Horizon platform	EasyPatch app	Tidepool uploader	Tidepool uploader	mylife Cloud
	Wordt data via een cloud opgeslagen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Dasend	EoCloud	Onbekend	EasyPatch app	Tidepool uploader	Tidepool uploader	myLife Software
	Hoe kan de gebruiker zelf zijn haar data inzien	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Diasend app	Narsha (smartphone app)	Onbekend	EasyPatch app	Tidepool Mobile	Tidepool Mobile	MyLife app
	Hoe kan de data met de klinici gedeeld worden	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Diasend	Narsha (smartphone app)	Omnipod dash	EasyPatch app	Tidepool web	Tidepool web	MyLife app
Registratie	Regelgevende status EU	CE-markering verkregen via MDD ontvangen	Onbekend	Onbekend	CE-markering ontvangen	Onbekend	Onbekend	CE-markering verkregen	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Regelgevende status VS	Onbekend	In voorbereiding	Onbekend	Onbekend	Onbekend	In aanvraag	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Registratieroute	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR	MDR
	Risicoclassificatie
	Klinische performance studies	NCT03858062	NCT04200313 & NCT03840278	NCT03840278	NCT02523131	Onbekend	NCT04196140	Onbekend	NCT03424044	Onbekend	Onbekend
	Verwachte marktlancering (NL)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	In combinatie met Dana-I (eind 2021- begin 2022)	Onbekend, beschikbaar in Zuid-Korea	Onbekend, gelanceerd in de UK	Onbekend, soft launch	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Lopende onderzoeken voor indicatie-uitbreiding	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onderzoek naar mogelijke uitbreiding bij T2D	Onbekend	Pivotal trial in amerika voor kinderen	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Aanvullende informatie/opmerkingen	MDD geldig t/m 2024	Marktautorisatie aanvraag VS wordt eind 2021/begin 2022 verwacht. Pivotal trial voor FDA-approval loopt t/m in ieder geval dec 2021 --> CE /FDA ≥2022		CE-markering verkregen in maart 2020. Tevens goedgekeurd voor kinderen >6 jaar, zwangere vrouwen	Beschikbaar in Zuid-Korea	Markautorisatie-aanvraag ligt ter goedkeuring bij de FDA.	Soft launch in enkele landen			Intentie om product mid 2022 op de markt te brengen
Therapeutische waarde & indicatiegebied	Primair indicatiegebied	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes	Type 1 diabetes
	Wat is de huidige zorgvorm voor de indicatiegroep	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM	FGM en/of CGM
	Therapeutische meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde	Mogelijke meerwaarde
	Levenscyclus product	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM	Afhankelijk geintegreerde pomp en CGM
	Onderbouwing van therapeutische meerwaarde
Volume indicatiegebied	Patiënt volumes (range)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Geschatte marktaandeel	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gerelateerde kosten	Wat zijn de geassocieerde kosten met deze technologie	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Kosten per patiënt per jaar (range)	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend	Onbekend
	Bronnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Overige informatie	Algemene opmerkingen